实验室安全检查要点（参考：高等学校实验室安全检查项目表（2022））

一、环境卫生

1. 门口的安全信息牌信息与实验室实际情况相符；

2. 地面、桌面干净整洁，物品摆放有序；

3. 关键制度、有潜在风险的设备安全操作规程要上墙或明示；

4. 实验废弃物暂存区张贴3个标识（墙上贴危险废物标识、地面有警戒线、收集容器有标签）；

5. 实验废物（生化固废、空瓶、废液）应及时送处；

6. 做好实验垃圾分类，禁止与生活垃圾混放；

7. 实验室的两个门（如果有）都要畅通，熟悉应急逃生路线；

8. 实验区与学习区尽量分开，无电瓶车充电、睡觉过夜、煮饭、吸烟等现象；

9. 实验室每日自查表。

二、化学品安全

1. 禁止叠放，注意配伍禁忌，严禁酸和碱、氧化剂和还原剂、强酸和有机试剂混放，避免囤积试剂；

2. 管制类化学品应分类分区上锁保管（易制爆双人双锁），并做好使用台帐。

3. 试剂（含样品）、废液桶、酸缸等要有标识。

三、气体钢瓶

1. 禁止可燃性气体和助燃性气体混放；

2. 注意通风；易燃易爆气体、有毒有害气体的实验室应安装泄露报警装置；窒息性气体多的实验室安装氧含量报警器；

3. 气体钢瓶规范固定，状态牌信息与气瓶状况相符；气体管路标注清楚；不用气体时应关闭总阀。

四、通风柜使用

1. 通风柜内不存放试剂，摆放的物品不宜过多；

2. 通风柜下层（指下层无通风功能的）不允许存放易挥发试剂；

3. 不操作时，可调玻璃视窗开至距台面10-15cm。

五、个人防护与应急设施

1. 做好必要的个人防护（实验服、护目镜、手套等）；

2. 呼吸器使用后应密封保存；

3. 应急药箱不上锁，药品有效；

4. 配备必要的泄露吸附材料（存放在各实验室主任处及院办）；

5. 灭火器、洗眼器、紧急喷淋装置等设施正常有效。

注意：提高意识，举一反三，避免出现低级错误。如脏乱、钢瓶未固定、试剂标签受损、电吹风用毕未拔、接线板串接、使用老国标接线板、未穿戴防护用品等。同时，避免“2021年教育部科研实验室安全现场检查发现问题”的再次发生。

附：2021年教育部科研实验室安全现场检查发现问题

1.涉化实验室的学习区与实验区未分离。

2.洗眼器存在水压设置不当、防尘盖未归位情况，洗眼器无定期检查记录。

3.存在冰箱散热、窒息气体泄漏的实验场所，无通风或通风系统不符合规范；实验室内部气味浓重。

4.通风柜停用时未关闭柜门，使用时柜门未控制在安全高度；通风橱内存放大量有机溶剂且作为试剂柜使用；实验人员对通风柜使用知识和安全意识不足。

5.涉化实验室未配备吸液棉、吸液带、灭火毯等常用应急处置物品；实验室个人防护用品不足，部分实验人员未穿实验服、违规穿裙子实验、戴手套操作电脑。

6.部分实验室存在化学试剂混放、过量存放、叠放、倒放、甲醇试剂桶平放等现象；化学品柜内存放的试剂未见清单列表，试剂瓶标签模糊，在无挡板的试剂架上放置试剂瓶；未见危险化学品清单和危险化学品安全技术说明书（MSDS）。

7.清洁操作台（配紫外线灯）、烘箱等有安全风险的仪器设备未张贴安全警示标志，未配备操作规程或操作规程未体现安全要求。

8.试剂储存柜老旧且不符合防爆和化学试剂配伍禁忌存放要求。

9.实验室内氢气和甲烷等可燃气体过量存放，窒息性气体的储存量超过允许值，未配备氧含量报警装置或强制机械排风装置；气瓶固定链的位置不符合要求。

10.废弃物暂存站未配备防遗洒、防渗漏装置，未设置排风吸附处理和地面冲洗污水池、空调和室内温度自动检测与控制等装置。

11.现场存放的辐射安全许可证与事业单位法人证书已过期；辐射事故应急处理流程图中缺少应急工作协调机构，未体现各应急机构间协同工作关系，缺少向学校更高层级领导报告的流程。

12.具有危险性设备操作区域未见安全警示线和安全标志标识。

13.接线板未采用新国标产品。遮挡配电箱或配电开关。

14.高压灭菌锅使用管理不够规范，安全警示标记标线不明显，使用记录不完整；无检定报告。

15.烘箱周边醒目位置未张贴高温警示标识，无烘箱的安全操作规程。